	[image: image1]
PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR
	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM
	
[image: image1]
UPT. PUSKESMAS MOJOGEDANG I

	
	SOP
	No.              : C/VIII/Lab/SOP/06/16/            
	

	
	
	No Revisi    : 0
	

	
	
	Tgl. Terbit   : 1 Juni  2016
	

	
	
	Halaman     : 1 / 3
	

	
	
	Ditetapkan 

Kepala UPT. Puskesmas Mojogedang I

dr. Indarwati Budiastuti

NIP. 197204012003122006
	

	
	
	
	


	PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR
	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM
	UPT. PUSKESMAS MOJOGEDANG I

	
	SOP
	No.               : C/VIII/Lab/SOP/06/16/            
	

	
	
	No Revisi      : 0
	

	
	
	Tgl. Terbit     : 1 Juni  2016
	

	
	
	Halaman       : 3 / 3
	

	
	
	
	



	1. Pengertian
	Pemeliharaan alat laboratorium adalah semua kegiatan yang dilakukan agar diperoleh kondisi yang optimal dapat beroperasi dengan baik dan tidak terjadi kerusakan

	2. Tujuan 
	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk   pemeliharaan alat laboratorium petugas laboratorium di Puskesmas Mojogedang I

	3. Kebijakan 
	Keputusan Kepala Puskesmas No.445/058.05/I/2016,Tentang Pengendalian Mutu Laboratorium

	4. Referensi 
	a. Good Laboratory Practice  Tahun 2008
b. Panduan Operator Hematologi Analyzer Abacus 3

c. Modul Pelatihan Pemeriksaan Dahak Mikroskopis TB

	5. Langka-langkah prosedur 
	KAMAR HITUNG

Bersihkan menurut cara yang benar tiap selesai digunakan.

MIKROSKOP

a. Pembersihan lensa

Lensa dibersihkan dengan pembersih yang sesuai dengan bahan lensa mikroskop,sesuai dengan ketentuan dari pabrik,menggunakan kertas lensa
b. Penggantian bola lampu
Ketahui batas waktu pemakaian bola lampu dan sediakan lampu cadangan dengan tegangan/ voltage yang ssesuai.

Cara penggantian dan pengaturan regulator harus dilakukan sesuai prosedur tetap
c. Penyimpanan
Mikroskop harus disimpan dalam kotak/lemari yang tidak lembab dengan cara pemasangan lampu 5 watt terus menerus,walaupun mikroskop sedang dipakai,atau dengan menempatkan silika gel dalam kantung kain.

Kotak / lemari  mikroskop harus memiliki lubang untukpertukaran udara dan harus tertutupsehingga mikroskop terbebas dari debu.

Debu dapat ertimbunpada baian saluran danroda gigi yang dapat mnybabkan bagian ; bagian mekanik mikroskop dan susah digerakkan

PIPET

Setelah dipakai rendam dengan larutan antiseptik.

CENTRIFUGE

Bersihkan dinding dalam dengan disinfektan tiap hari/tiap ada tabung pecah.
ABACUS 3

a. Pemeliharaan Hariaan Sebelum rutinitas harian

1) Periksa kondisi reagen: Menu reagen status,periksa apakah jumlah cairan dalam wadah reagen cukup untuk perkiraan jumlah pengukuran harian.

2) Cek wadah limbah: Jika level berada diatas 80% ,kosongkan limbah

3) Periksa adanya gelembung udara pada selang-selanng reagen dan syringe(kecuali selang limbah). Jika terdapat gelembung udara lakukan prime reagen dan jalankan blanko
4) Jalankan pengukuran blanko harian: Jika hasil pengukuran blanko masuk dalam batas range,menerima hasil blanko dan lanjutkan dngan ruinitas harian.

5) Lakukan pengukuran QC sesuai dengan protokol laboratorium yanng ditenukan sebelum melakukan pengukuran sampel pasien

b. Pemeliharaan Setelah melakukan rutinitas harian
Setelah sselesai,sebelum mematikan ala lakukan proes cleaning atau pembersihan sehari-hari.

Menu utama / Pemeliharaan / Pembersihan

c. Pemeliharaan Mingguan

1) Lakukan hard cleaning 2-3 ml hipoclean CC / bayclean ke dalam tabung sampel lalu lakukan hard cleaning

Menu utama / Pemliharaan / Hard Cleaning
2) Periksa sistem selang : Buka pintu samping,amatinadanya kebocoran cairan,hubunngi teknisi jika terdapat kebocoran.
3) Bersihkan Washing Head :

a) Lakukan proses shut down dan matikan alat

b) Buka pintu samping

c) Gunakan tissue bebas serat atau kapas yang dibasahi alkohol(alkohol swab)untuk menghilangkan garam dan sisa darah pada washing head

d. Pemeliharaan 6 bulan

Memanggil petugas teknisi melaksanakan layanan pemeliharaan berkala pada abacus 3



	6. Unit Terkait
	       Laboratorium




[image: image2.png]


[image: image3.png]


